十二道心电图机技术参数

1. 导联：12导联同步采集、显示、打印。

2. 噪声电平：≤15uVp-p

3. 频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）
4. 时间常数：≥5S（提供检验报告证明）
5. 耐极化电压：±650mV（提供检验报告证明）
6. 共模拟制比：≥105dB

7. 增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。（提供检验报告证明）
8. 记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

9. ≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。

10. 交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。

11. 可存储最近2分钟12导联波形。可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。

12. 具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。
13. 通过CFDA、CE认证。
