附件：项目内容及要求

1项目名称：万源市中心医院钬激光维保服务项目

1.1设备名称：钬激光

1.2生产厂家：爱科凯能

1.3型号：ACU-H2H+

* 2.服务要求：

2.1整机全保修,不含光纤及保护镜片。

2.2保修期内保修服务包含不限次数的机器维修费、人工费、差旅费、配件费等。

2.3.能为医院提供远程技术支持，提高设备的使用率。

3.维保技术要求：

3.1安全检查：每年至少2次对设备的安全性做出定期的检查，包括外电源、设备内部电路，地线检查，以保证使用安全。

3.2保养：每年派专业技术人员到院进行4次免费预防性保养维护，包括图像质量校正、机器内外除尘等常规维保。原则上每季度一次，具体时间由双方协商确定。

3.3专业维修工程师，应严格按照规程保养、拆装及维修，提供详细的维修记录单，签字后留医院备案。

△3.4开机率：在合同期内保证95%的开机率，按一年365天计，正常工作天数不少于347天。

△3.5服务响应：服务期内，工程师接到医院故障通知随叫随到，全天候1小时内电话响应，并提供解决方案，如解决方案需现场维修，具有维修能力或资质的工程师应在24小时内到达现场（包括节假日）。

△3.6配件响应：供应商应储备原厂配件，根据医院需求48小时内提供到现场。

## 4、商务要求

4.1.服务期限及地点

服务期限：1年。

服务地点: 万源市中心医院。

4.1.违约责任：

1．如供应商未按合同约定履行维修保养义务（如医院报修后，工程师未能24小时内到达医院或未按双方协商确定具体时间进行预防性保养维护），发生一次，按年维修保养费的10%向医院支付违约金，且医院有权终止本合同。

2．设备未达到约定开机率的服务天数，每少一天，公司向医院支付罚金五百元整，并顺延叁天保修期。

- 付款方式：每年分三次付款，履行合同服务满1月内支付当年合同金的50%，在当年服务期满半年后一月内支付当年合同金的30%，当年服务期满后（含维保延长时间）一个月内支付剩余20%。（乙方在签订维保服务合同后一次性开具维保费用相应的发票交给甲方）

4.验收方法和标准：严格按照政府采购相关法律法规、招标文件以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采(2015)32 号)的要求进行验收。

注：*条款为实质性响应条款。