附件：

## 医用正压防护头罩参数及技术要求

1.使用要求：通过静音风机将经高效过滤器过滤后的洁净空气持续送至一次性防护头罩内形成正压，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等，形成一定的物理阻隔作用，避免经空气传播的病毒及病菌危害，有效保护使用人员。可用于发热门诊、手术室、麻醉科、传染科、咽拭子采样等，防护对象包括从事传染病防治、生物污染物处理、病原微生物检验研究的医务人员、卫生防疫人员以及自然疫情、生物安全事故等突发公共卫生事件发生时的现场作业人员等；

2.标准风量设定：150L/min；中等风量设定：185L/min；高等风量设定：210L/min。三档可调节；

3. 呼吸过滤器颗粒过滤效率≥99.99%；

4. 呼吸过滤器细菌过滤效率≥99.9%；

5. 泄漏率≤0.01%；

6.电池为可充电锂电池，续航时间≥9小时，电池充电时间<2H;

7.电池与主机自带电量显示，电池电量不足时，提前安全提示；

8.安全提示：至少具有声、光、振动三种报警模式；

9.配置高清面屏，防雾耐磨，视野清晰宽阔，无眩晕感，总视野≥70%；

10.标配整体重量≤1.4kg，主机背面弧形设计，符合人体工程学，佩戴舒适；

11.设备运行噪音≤68分贝。

空气消毒机技术参数

一、主要技术参数：

1、适用体积：100m3

1.1、外形：平板壁挂式

1.2、外观尺寸：100cm×40cm×24cm

1.3、*循环消毒风量：≥1000m3/h

1.4、*紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.75×103μW/cm2

1.5、消毒功率：≤430W

1.6、紫外线管寿命：≥5000h

1.7、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2

1.8、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3

1.9、负离子发生量：≥6×106个/cm3

1.10、额定电压：AC 220V±22V

1.11、额定频率：50Hz±1Hz

1.12、噪音：≤55dB(A)

1.13、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准

1.14、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

1.15、安全防护类型：I类

二、其它：

1、提供消毒产品卫生安全评价报告

2、提供保修期12个月