万源市中心医院疫情防控物资采购项目技术、服务及其他要求

1、 项目名称、技术规格和配置要求、数量。

| 疫情防控物资储备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格和配置要求 | 数量 | 备注 |
| 1 | 一次性医用防护服 | 1、符合国家标准：GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》； 2、产品材质：白色复合透气膜纺粘无纺布；弹性面部开口，接缝处贴胶条设计，提供高水平防护；连身式结构，由连帽上衣、裤子组成，针织袖口设计，袖口、脚踝口弹性收口，帽子面部收口及腰部弹性收口、拉绳收口或搭扣，穿着舒适； 3★、抗渗水性：静水压≥10.00KPa（17cm·H2O）；断裂强力和断裂伸长率：断裂强力≥50N，断裂伸长率≥80%；过滤效率：材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应≥99%；抗合成血液穿透性不低于4级（压强值1.75KPa）；表面抗湿性：外侧沾水等级不低于4级；透湿量：不小于6000g/（m2·d）；抗静电性：带电量≤0.6uC/件；灭菌后无菌,环氧乙烷灭菌残留≤10。（须提供检测报告） 4、皮肤刺激性：原发性刺激指数≤1。 5★、微生物指标符合GB19082-2009的要求，细菌总落数＜60cfu/g，真菌菌落总数＜60cfu/g。（须提供检测报告） 6、产品有效期：≥2年； 带“★”参数为重要参数项，须提供国家认可的检测机构的检测报告 | 1000件 | 175号600件，180号400件. |
| 2 | 医用防护口罩 | 1、产品材质：口罩分4层：纺粘无纺布+熔喷布+热风无纺布+纺粘无纺布，内置鼻条； 2、符合国标GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》； 3、头套式，配有鼻夹，鼻夹具有可调节性； 4★、过滤效率：实际检测PFE(非油性颗粒过滤效率) ≥95%； 呼吸阻力：在气体流量为85L/min的情况下，吸气阻力≤140Pa；阻燃性能：续燃时间不超过5s；每根口罩带与口罩体连接点的断裂强度≥10N；表面抗湿性符合GB 19083-2010中4.7的规定：不低于GB/T 4745-1997中的3级规定（须提供检测报告） 5、口罩合成血液穿透性能，实际检测口罩内侧未出现渗透；良好的密合性：口罩总适合因数≥100； 6★、细菌菌落总数≤200cfu/g，真菌菌落总数≤100cfu/g；经皮肤刺激实验，无皮肤刺激反应。（须提供检测报告） 7、产品有效期：≥2年； | 1000.个 |  |
| 3 | 一次性医用靴套 | 1、表面无霉斑，无杂质、黏连、裂缝、破损缺陷，连接部位应平整、牢固； 接缝处的贴条无漏封现象； 2、静水压应不低于 1.67kPa（17cmH2O）； 3、抗合成血液穿透性应≥2 级 1.75/kPa；外表面沾水等级应≥2 级； 4、断裂强力应≥40N；断裂伸长率应≥ 15%； 对非油性颗粒的过滤效率均应≥70%；细菌菌落总数应≤200cfu/g； 5、产品有效期：≥2年； | 4500双 |  |
| 4 | 一次性隔离衣 | 1、连身式（连帽，门襟带拉链），外观应干燥、清洁、无霉斑，表面不允许有粘连、裂缝、孔洞等缺陷。 2、拉链不能外露，拉头应能自锁。 3、关键部位材料的断裂强力应≥ 30 N；对非油性颗粒的过滤效率应≥30%；喷淋冲击渗水量应≤ 4.5 g；抗渗水性应≥ 17cm H2O。 4、细菌菌落总数应不超过 100cfu/g，并不得检出致病菌。 断裂强力及断裂伸长率：纵向断裂强力可达91.9N，断裂伸长率可达124.9%；横向断裂强力可达58.6N，断裂伸长率可达114.8% 。 灭菌级：2级防护，进气率（非覆膜部位）：不小于0.2m/s（定压值100Pa）。 5、产品有效期：≥2年； | 1700件 |  |
| 5 | 医用隔离面罩 | 1、防雾效果100%；环保、无毒， 2、有效防止阻断飞溅物、病毒、溶液溅射对人面部、眼部的损伤或交叉感染。 3、符合标准：GB14866-2006.EN166:2001，产品材质：APET。 3、产品有效期：≥2年； | 3400.个 |  |
| 6 | 防护眼镜 | 1、用于医疗机构检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或者泼溅，有效保护医务人员眼部的损伤或者病毒的交叉感染，非无菌提供，一次性使用。 2、由高分子材料制成的防护罩，用套头松紧带固定头部。 3、全密封式，有效的阻隔病菌，并有四珠通风透气设计。 4、 使用方法：拆开内包装，取出医用隔离眼罩产品（无需安装），将松紧带套于额头上，根据各自适宜的松紧程度调节长度。 5、产品有效期：≥3年； | 300副 |  |

2、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限/交货时间/工期要求 | 供应商在收到成交公告后7日内必须与采购人签订合同；合同签订后15日内完成合同总量100%供货。 |
| 2 | 交货地点 | 万源市中心医院。 |
| 3 | 履约、验收要求与标准 | （1）由采购人组织相关专家，邀请财政监管部门及单位监督人员参与验收； （2）验收合格后，采购人向成交供应商出具《履约验收报告》； （3）采购人在验收产品时将对供应商递交的产品进行逐一验证，如有任何一项与其响应文件不符，将拒绝验收，由此引起的一切责任均由供应商自行承担。 |
| 4 | 款项支付方式、进度 | 全部货物收到验收合格后，60个工作日内一次性付清。 |
| 7 | 其他 | （1）供应商提供全新的货物，表面无划痕、无碰撞痕迹，不得伤害他人知识产权； （2）医用口罩、医用外科口罩、一次性医用防护服、医用防护口罩、一次性医用帽子、隔离衣、医用外科手套、乳胶手套均要求无菌；医用外科口罩、医用防护口罩、一次性医用防护服、隔离衣均为独立包装；医用外科手套、乳胶手套为独立包装或以“副”为单位包装； （3）成交供应商在交货时，提供生产厂家针对此项目所投产品的质量保证协议及符合应答产品的声明和授权书（生产厂家盖鲜章）； （4）所提交的产品距生产日期不得大于3个月。 |