
附件1：
全自动HPV检测仪参数
★1、用分子杂交信号放大原理，无须DNA提取和基因扩增，结果稳定。

★2、专利全长8000个碱基对的RNA探针，不因病毒变异或缺失造成漏诊，准确可靠。

3、能提供HPV病毒载量值，具有经临床验证的判定标准:≥1.0pg/ml (相当于5000拷贝/反应)，降低误诊率。

★4、不存在交叉污染，无需特殊实验环境要求，操作人员无需特殊资质要求。
5、保存液中的宫颈脱落细胞样本可在常温下进行运输和保存，常温下可保存≥14天。
▲6、仪器直接判读，直接出报告。
7、设备配置要求：
（1）输入电源：AC90~240V；50Hz
（2）通信接口：CAN总线接口
（3）功能模块：加样模组、孵育模组、洗板模块、判读模块
（4）工作环境：温度15℃-30℃，湿度10%-70%RH
（5）外形尺寸：660mm×660mm×750mm
▲（6）检测通量：一次完成96测试
（7）全自动化：样本上机至结果输出，无需人工值守
8、检测速率：≤4.5小时/96测试
9、样品形式：经变性处理过的子宫颈脱落细胞样本（保存于样本保存管中）
10、加样模组
（1）加样头类型：单通道独立加样，一次性tip头避免交叉污染
（2）加样原理：气动置换加样，支持液面探测、凝块探测、气泡检测
（3）加样精度：≤1.0%（100μl）、≤2.0%（50μl）
11、孵育模组
（1）孵育板位：1个加热位（65℃）、2个常温位
（2）控温精度：±0.5℃（温度变化步长0.1℃）
12、洗板模组：16针独立洗板机，具备1、2、4点洗涤功能，洗涤残液量≤2μl
13、判读模组（读数仪）

（1）光谱范围：300-650nm

（2）线性量程：以光子数计，最低限100RLU，最高限12,5 00,000 RLU

（3）孔间干扰：邻孔小于1×10-6

（4）重复性：CV≤3%   稳定性：R≤3%

（5）本底噪声：≤100RLU/秒
14、软件配置：人乳头状瘤病毒（HPV）核酸检测软件
