附件1：

包1：光子治疗仪采购项目

- 招标控制价：设备最高限价12.5万元

- 采购数量：设备1台

三、产品功能及技术参数

1.产品适应症：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用

2.光源材料：半导体固态光源(大功率芯片集成式)

3.光源聚光设计：透镜式

4.峰值波长：蓝光：460±10nm红光：640±10nm

5.光功率密度(光源表面测量)：蓝光：≥1500mW/cm2红光：≥1500mW/cm2

6.温度反馈功能：具有温度反馈功能，温度测量误差为±2℃

7.特定照射距离下的温升和光功率密度：(距离光杯口10cm处，照射15min)	水膜温升≤3℃，光功率密度≥40mW/cm2

8.光功率稳定度：光功率变化率≤±3%

9.光斑均匀性：有效红光辐照度的均匀性＞0.4

10.最大治疗深度：≥10cm

11.红蓝光自动切换功能：蓝光源照射后自动启动红光照射的切换

12.联网功能：支持联网功能，可选配工作站

13.遮光装置：治疗光源应具有一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离

14.能量调节方式：五级能量可调

15.照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选

16.定时时间：可从0min～99min连续可调

17.操作面板：触摸屏、液晶显示

18.储物箱：具有储存配件的储物箱

19.治疗附件：可选配治疗附件

20.输入功率：≤200VA