附件1

## 调研明细

| 公司名称（公章） |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权报价人 |  | 联系电话 |  | 公司地址 |  |

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 申购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电针机 | 工作原理 在传统针灸的基础上加入了低频脉冲电刺激，在针刺得气后，通过接近人体生物电的微量电流，针刺和电流相结合，起到疏通经络、调和阴阳、扶正祛邪、镇痛止痉、消炎消肿、增强抗病能力的功效。 技术参数 1、外形尺寸（长宽高）：273×202×92mm，允差±10%。 2、额定输入功率：11VA。 3、输出通道：六路输出，独立可调。 4、输出波形：三种，连续波、断续波、疏密波。 5、连续波：频率0.8Hz～100Hz分11档调节,允差±15%；脉冲宽度0.5ms±0.1ms。 6、断续波：断续周期6s可调，允差±10%。 7、疏密波：疏、密波变换周期6s可调，允差±10%。 8、输出模式：毫针、皮肤两种。 9、具有毫针和皮肤电极线误用提示功能。 10、毫针电极输出强度：0～12V，允差±20%（负载阻抗250Ω）。 11、皮肤电极输出强度：0～38V，允差±20%（负载阻抗500Ω）。 12、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min、40min、50min、60min八档可调，允差±10%。 适应范围：适用于颈肩腰腿疼、急慢性软组织损伤、骨关节疾病、创伤性疼痛及神经促通等，与针灸联合治疗各类疾病，广泛应用于各临床科室和机构。 |  |  |
| 2 | 火龙罐 | 型号：小号，参数高12cm宽8cm |  |  |
| 3 | 磁疗仪 | 参数：单功能磁疗强度17MT，功率60VA，频率50Hz，脉冲1000 |  |  |
| 4 | 中频治疗仪 | 电脑中频治疗仪为低频调制中频治疗仪，采用微电脑控制，利用中频振荡发生器产生的中频信号，中频电流被低频电流调制后，其幅度和频率随着低频电流的幅度和频率的变化而变化的电流称为调制中频电流，因此调制中频电流兼有低频电与中频电两种电流各自的特点和治疗作用，作用较深，不产生电解刺激作用。 技术参数： 1、额定输入功率：130VA。 2、使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3、尺寸（允差±20mm）：长380mm，宽310mm，高120mm。 *4、显示方式：液晶显示（7寸）。 *5、输出通道：两路中频加透热输出、两路离子导入直流输出、一路干扰电输出。 *6、中频频率为2kHz～10kHz，单一频率允差±10％； 7、调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。 *8、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～250us，允差±10％。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波等幅波。调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 *11、具有60个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。 12、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 13、干扰电性能 工作频率：4kHz，允差±10％。 调制频率：0.125Hz，允差±10％。 差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 调幅度：0%、100%，允差±5％。 14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。。 15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 16、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 *17、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。 18、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 19、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。 *20、治疗时间已在处方中，根据处方不同为20min、30min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 21、该产品入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐目录。 22、生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。 23、生产厂家具备高新技术企业证书。 24、生产厂家荣获省长质量奖。 25、生产厂家为全国守合同重信用企业。 26、为了避免知识产权纠纷,生产厂家通过知识产权管理体系认证。 27、生产厂家为国家级绿色工厂、智慧健康养老示范企业生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。 28、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 产品优势： 1.两路中频加透热输出，两路离子导入输出，一路干扰电输出; 2.电极板温度范围：38~55℃，分6档可调; 3.具有60个中频治疗处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用; 4.治疗时间已在处方中，治疗时间结束，停止输出，并有声音提示; 5.操作简单。 产品适应症：该产品对肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎肩盘突出症、退行性骨性关节病、风湿性关节炎、类风湿关节炎、捩伤、挫伤、肌纤维织炎、肌肉劳损、狭窄性腱鞘炎、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩具有消炎和镇痛作用；对肌炎、骨折延迟愈合具有改善局部血液循环和促进炎症消散的作用；对废用性肌萎缩、尿潴留、神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍具有兴奋神经肌肉的作用。 |  |  |
| 5 | 艾灸盒 | 型号：双孔，参数长140mm宽85mm高87mm |  |  |
| 6 | 筋膜枪 | 1.充电接口：Type-C；2.电池容量：2500mAh；3.按摩头数：4个；4.档位:4档；5.脉冲频率：3200转/分；6.重量;350G |  |  |
| 7 | 烤灯 | 产品式样：立式124mm治疗头；结构特点：治疗头和控制部分之间分别为独立系统；电源电压：AC220V±10％；功率频率：230W±10％.50Hz；计时方式：机械定时（0-60分钟或常通）；支臂提升范围：30-1200mm；支臂伸缩范围：20-800mm；治疗头仰角：60-240°；治疗头方位角：0-360°；治疗板直径：124mm |  |  |
| 8 | 煎药机 | 2、材料整机采用纯304不锈钢板材，整洁光滑，易于清洗保养；电控板PVC面膜采用优质材料、具有抗划伤、耐酸碱等特点，使用寿命长久等优点。 3、程序控制本设备电路板选用先进的MCU作为核心控制器件，采用嵌入式开发技术设计，实现精准的数控流程，使操作简单、性能稳定。 4、工作方式本机采用常温常压下工作，同时设有1个煎药锅（一次可煎药1-10付，处理1个中药处方，单锅控制，各线路操作独立，互相不干扰。 5、加热盘设备选用加厚铝制材料、节能加热盘，导热快使用寿命长。 6包装功能（1）包装时有指示灯指示，有定数、计数、控数功能，（2）包装设置可根据客户用量的大小，掌握设置范围50-300ml任意调整，节省材料，适合不同需要。 7、中药煎药锅（1）锅体为高硼硅材料制作耐高温玻璃筒，容量20000ml，煎药过程清晰可见，传统的常温下煎药，文火武火时间自动转换，设有药渣挡板以及滤孔，无需二次过滤。（2）设备具有防干烧功能。（3）设备具有分装功能。 8安全装置(1)设备设漏电、短路功能。（2）设备配带地线，以防静电电感。 9、其他有两个带刹车的万向轮，两个定向轮，方便运输和搬移。 10 技术参数 锅体容量（L）; 煎药功率(W); 热合功率(W); 额定电压(V). 20; 1800; 800; 220. 包装容量(ml); 包装速度(min); 制袋尺寸; 外型尺寸. 50-300; 7-8袋; 90-215×100mm; 700×600×1160mm. |  |  |
| 9 | 局部中药熏蒸床 | 型号X2,长188cm宽75cm高62cm |  |  |
| 10 | 手诊仪 | 参数：功率0.6W尺寸33*25*9cm，工作电流0.6W,外置电池5v/1A |  |  |