一、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪（带无线监护模块） | 4 | 台 | 心电规格 三/五导联 具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰 心率测量范围：成人：10 bpm～300 bpm；儿童和新生儿：10 bpm～350 bpm 心率测量精度：±1% 或±1 bpm(取大者) 心律失常分析18种 具有起搏分析功能，并在主界面显示其状态 具有7通道ST段分析功能 呼吸规格 监测方法：胸阻抗法 呼吸率监测范围：0～150 bpm 呼吸率测量精度：±2 rpm 或±2% (取大者) 窒息报警：0～60s 血氧饱和度规格 测量技术：数字血氧技术 抗运动、抗弱灌注 具有脉搏调制音功能 血氧饱和度测量范围：0～100% 血氧饱和度测量精度：±2%（70-100％，成人/小儿，非运动状态） 可选配Nellcor血氧技术，可监测血氧饱和度、脉率、灌注指数波形 可选配Masimo血氧技术，可监测血氧饱和度、脉率、灌注指数等高端参数 脉搏规格 脉率测量范围：20 bpm～250 bpm 脉率测量精度：±1% 或 ±1 bpm, 取大者 无创血压规格 测量范围：成人10—270mmHg；小儿10-235mmHg；新生儿10—135mmHg。 具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能 测量模式：手动、自动、快速（STAT） 具有辅助静脉穿刺压力功能 体温规格 双通道体温监测，具有温差显示 测量范围：0～50 ℃ 精度：±0.1 ℃ |
| 2 | 注射泵 | 2 | 台 | 1、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值;压力报警阈值3档可调;阻塞回撤功能(Anti-Bolus):当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者:2、满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用 3、快速启动功能:实现快速给药、缩短给药延迟时间;4、在线滴定功能:安全不中断输液而更改速率。5、屏幕不小于2.5”，同屏显示:速率、当前注射状态，已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息; 6、整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带;7、电池工作时间>6小时@5ml/h，可升级至>12小时@5ml/hd;供电:AC 100V-240V，50/60Hz，DC10-16V:8、RS232接口:数据传输、护士呼叫、DC连接;可加装无线模块，实现无线联网监测; |
| 3 | 高端监护仪 | 3 | 台 | 1 主机功能： - 1.1模块化插件式监护仪，主机≥6个插件槽，可外接8槽位辅助插件箱。 - 1.2主机≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920*1080，屏幕亮度自动调节。 1.3多个参数监测波行同屏显示，可扩展至11通道。 1.4转运模块具有≥5.5英寸触摸屏，可供电≥4小时。 1.5转运模块具有户外模式，可实现在户外转移病人时便于观察病人数据和波形。 1.6监护仪设计使用年限≥8年。 2 监测参数： - 2.1标配：心电、呼吸、脉率、无创血压、血氧、体温、双有创血压，呼末二氧化碳，PVI - 2.2心率测量范围：成人：10bpm～300bpm；儿童和新生儿：10bpm～350bpm。 2.3具有ST View、QT View界面,可通过U盘快捷导出PDF报告。 2.4具有≥26种心律失常分析，含房颤功能。 2.5具备48小时心电概览界面，可统计过去2天的心律失常、QT、ST分析。 2.6具有ECG Cabrera界面，导联根据心脏前壁、侧壁和下壁分类排序，能显示-aVR导联，便于心肌缺血或心律失常的起源定位。 2.7无创血压提供手动、周期、快速、序列和整点5种测量模式。 2.8具有静脉穿刺辅助功能，在界面显示穿刺计时。 2.9具备24小时血压动态分析（提供折线图与白天和夜间的最值、平均值分析） 2.10可监测灌注指数PI，能有效反应末梢循环的功能状态。 - 2.11呼吸率及呼吸波形可通过血氧探头（脉搏波技术）监测。 2.12有创血压可支持8通道监测，实现CVP/ICP/PPV/PAWP及PPV测量。 - 2.13可升级智能输液监护模块，在标准界面实现显示输液滴速，输液结束自动阻断并发生报警，提高输液时监护的安全性。 2.14支持升级脑氧、脑电、脑电双频指数、肌松模块，插到主机插槽即可使用。 - 2.15支持通过血氧探头监测灌注变异指数（PVI）、指导临床输液。 2.16支持升级通过血氧探头监测总血红蛋白（SpHb)、碳氧血红蛋白（SpCO）。 2.17支持呼吸末二氧化碳（EtCO2）技术（旁流），可测量呼吸末二氧化碳数值（EtCO2）、吸入二氧化碳数值(FiCO2)、一道二氧化碳波形和气道呼吸率（awRR）的测量参数。 3 系统功能： 3.1具有趋势图、报警事件、NIBP存储及回顾。 - 3.2至少72小时全息波形存储及回顾。 - 3.3监护仪设备具有物联卡，通过物联网平台查看设备的定位、运行状态、故障分析、使用时长和效益分析，并生成可视化统计图、效益分析图、设备信息管理/设备保养记录、设备异常PDF报告。 3.4具备语音助手功能，实现“血压测量”“波形冻结”“报警暂停”等功能实现无菌操作。 4 临床辅助功能： 4.1具有图形化报警指示功能，快速识别报警原因。 4.2具有MEWS和NEWS早期预警评分、GCS格拉斯哥昏迷指数评分，快速直观评估病人病情。 4.3具有抢救模式，支持CPR助手，可记录抢救过程中的用药和操作。 4.4具有疼痛评分（VAS/NRS），通过量表、面部表情评估患者疼痛程度。 4.5具有Sepsis View界面，根据SSC2021制定筛查与治疗工具，进行SOFA和SIRS评分，可生成操作日志。 4.6具有BOA界面，辅助医生完成插管、诱导、术中麻醉状态维持和术后病人复苏的状态监测，提供Aldrete评分、Padss评分。 |
| 4 | 七功能电动翻身护理床 | 1 | 张 | 1.规格尺寸：2200*1040*450～720mm； 2.背板升降角度为0～75º±5º;腿板升降角度为0～40º±5º； 3.整体升降高度为450～720mm±20mm； 4.前后倾斜角度为0º～12º±5º； 5.可实现整体升降、前倾斜、后倾斜、背部升降、腿部升降、背膝联动、一键复位（CPR)等七种功能，以满足临床各种需求； 6.手控器采用带背光，可防按键误碰，手感舒适柔和。 7.床面采用优质碳钢1.0mm冷轧钢板整体一次性拉伸成型并带透气孔； 8.床架采用优质碳钢矩管40*60*1.0焊接成型，床体可安全运作载荷240KG； 9.底座框架采用优质碳钢矩管30*60*1.5焊接成型； 10.整体升降灵活、轻便、安全、可靠； 11.床头、床尾挡板采用PP工程塑料一次性吹塑成型，单个床头挡板自重≥3Kg。床头、床尾挡板中间装饰板采用对扣式防脱落结构，装饰板色彩可选。自锁式挂榫。 12.升降电机和控制器均采用国内知名品牌，运行平稳、可靠。 13.标配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电源； 14. 四片式PP护栏，采用阻尼器升降，安装在床面板上，可随背板、脚板同时动作，防止患者跌落，保护患者的安全，对患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面； 15. 床面连接采用t=3mm的钢件连接； 16. 脚轮采用¢125防静电、防缠绕中控轮，轮面采用耐磨TPE材质，具有耐水、耐油、耐药性并具良好减震性，其中二个中控脚轮是3档，具有导向功能，推动时脚轮转动灵活并可导向，制锁可靠; 17. 配置4个引流袋挂钩 18.配防褥疮床垫3张 |
| 5 | 医用升温毯 | 1 | 台 | - 充热空气式加热方式为病人提供保温及升温 - ≥5档温度可调节，包括但不限于室温、32℃、35℃、38℃、41℃，5个温度档位都有对应的快捷机械按键 - ≥3档风量可调节，高风量≥30CFM，中风量 ≥28CFM，低风量≥25CFM，3个风量档位都有对应的快捷机械按键 - ≥2.8寸OLED显示屏，分辨率≥256*64，可同时显示治疗温度及治疗时间 - 0.3μm高效过滤，过滤效率≥99.2%，过滤器使用时长≥1000h - 温度传感器≥3个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度 - 设备具有开机自检功能 - 温度超过43℃时，有指示灯闪烁，并在屏幕上显示“超温”，发出报警声，仪器停止加热 - 多种声、光、电、图文报警提示，包括但不限于温度差异报警、信号异常报警、更换过滤器报警、未到设定温度报警、存储设备异常报警等 - 加温时间≤5min - 噪声≤52分贝 - 一次性毯型≥18种，上身毯、下身毯、全身毯、外科手术毯、截石位垫毯、婴儿毯、多功能毯等，满足各类患者需求 - 具有重复性使用温毯可供临床选择 - 重复性使用温毯次数≥60次，能耐受 121℃ 20min 湿热蒸汽灭菌无破损、粘连或卷缩 |

功能需求

- 心电监护仪

1.心电规格

三/五导联

具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰

心率测量范围：成人：10 bpm～300 bpm；儿童和新生儿：10 bpm～350 bpm

心率测量精度：±1% 或±1 bpm(取大者)

心律失常分析18种

具有起搏分析功能，并在主界面显示其状态

具有7通道ST段分析功能

2.呼吸规格

监测方法：胸阻抗法

呼吸率监测范围：0～150 bpm

呼吸率测量精度：±2 rpm 或±2% (取大者)

窒息报警：0～60s

3.血氧饱和度规格

测量技术：数字血氧技术

抗运动、抗弱灌注

具有脉搏调制音功能

血氧饱和度测量范围：0～100%

血氧饱和度测量精度：±2%（70-100％，成人/小儿，非运动状态）

可选配Nellcor血氧技术，可监测血氧饱和度、脉率、灌注指数波形

可选配Masimo血氧技术，可监测血氧饱和度、脉率、灌注指数等高端参数

4.脉搏规格

脉率测量范围：20 bpm～250 bpm

脉率测量精度：±1% 或 ±1 bpm, 取大者

5.无创血压规格

测量范围：成人10—270mmHg；小儿10-235mmHg；新生儿10—135mmHg。

具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能

测量模式：手动、自动、快速（STAT）

具有辅助静脉穿刺压力功能

6.体温规格

双通道体温监测，具有温差显示

测量范围：0～50 ℃

精度：±0.1 ℃

- 注射泵

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值;压力报警阈值3档可调;阻塞回撤功能(Anti-Bolus):当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者:

- 满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用

- 快速启动功能:实现快速给药、缩短给药延迟时间;

- 在线滴定功能:安全不中断输液而更改速率。

- 屏幕不小于2.5”，同屏显示:速率、当前注射状态，已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息;

- 整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带;

- 7、电池工作时间>6小时@5ml/h，可升级至>12小时@5ml/hd;供电:AC 100V-240V，50/60Hz，DC10-16V:8、RS232接口:数据传输、护士呼叫、DC连接;可加装无线模块，实现无线联网监测;

- 高端监护仪

1 主机功能：

- 1.1模块化插件式监护仪，主机≥6个插件槽，可外接8槽位辅助插件箱。

- 1.2主机≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920*1080，屏幕亮度自动调节。

1.3多个参数监测波行同屏显示，可扩展至11通道。

- 1.4转运模块具有≥5.5英寸触摸屏，可供电≥4小时。

1.5转运模块具有户外模式，可实现在户外转移病人时便于观察病人数据和波形。

1.6监护仪设计使用年限≥8年。

2 监测参数：

- 2.1标配：心电、呼吸、脉率、无创血压、血氧、体温、双有创血压，呼末二氧化碳，PVI

- 2.2心率测量范围：成人：10bpm～300bpm；儿童和新生儿：10bpm～350bpm。

2.3具有ST View、QT View界面,可通过U盘快捷导出PDF报告。

2.4具有≥26种心律失常分析，含房颤功能。

2.5具备48小时心电概览界面，可统计过去2天的心律失常、QT、ST分析。

2.6具有ECG Cabrera界面，导联根据心脏前壁、侧壁和下壁分类排序，能显示-aVR导联，便于心肌缺血或心律失常的起源定位。

2.7无创血压提供手动、周期、快速、序列和整点5种测量模式。

2.8具有静脉穿刺辅助功能，在界面显示穿刺计时。

2.9具备24小时血压动态分析（提供折线图与白天和夜间的最值、平均值分析）

2.10可监测灌注指数PI，能有效反应末梢循环的功能状态。

- 2.11呼吸率及呼吸波形可通过血氧探头（脉搏波技术）监测。

2.12有创血压可支持8通道监测，实现CVP/ICP/PPV/PAWP及PPV测量。

- 2.13可升级智能输液监护模块，在标准界面实现显示输液滴速，输液结束自动阻断并发生报警，提高输液时监护的安全性。

2.14支持升级脑氧、脑电、脑电双频指数、肌松模块，插到主机插槽即可使用。

- 2.15支持通过血氧探头监测灌注变异指数（PVI）、指导临床输液。

2.16支持升级通过血氧探头监测总血红蛋白（SpHb)、碳氧血红蛋白（SpCO）。

2.17支持呼吸末二氧化碳（EtCO2）技术（旁流），可测量呼吸末二氧化碳数值（EtCO2）、吸入二氧化碳数值(FiCO2)、一道二氧化碳波形和气道呼吸率（awRR）的测量参数。

3 系统功能：

3.1具有趋势图、报警事件、NIBP存储及回顾。

- 3.2至少72小时全息波形存储及回顾。

- 3.3监护仪设备具有物联卡，通过物联网平台查看设备的定位、运行状态、故障分析、使用时长和效益分析，并生成可视化统计图、效益分析图、设备信息管理/设备保养记录、设备异常PDF报告。

3.4具备语音助手功能，实现“血压测量”“波形冻结”“报警暂停”等功能实现无菌操作。

4 临床辅助功能：

4.1具有图形化报警指示功能，快速识别报警原因。

4.2具有MEWS和NEWS早期预警评分、GCS格拉斯哥昏迷指数评分，快速直观评估病人病情。

4.3具有抢救模式，支持CPR助手，可记录抢救过程中的用药和操作。

4.4具有疼痛评分（VAS/NRS），通过量表、面部表情评估患者疼痛程度。

4.5具有Sepsis View界面，根据SSC2021制定筛查与治疗工具，进行SOFA和SIRS评分，可生成操作日志。

4.6具有BOA界面，辅助医生完成插管、诱导、术中麻醉状态维持和术后病人复苏的状态监测，提供Aldrete评分、Padss评分

七功能电动翻身护理床

1.规格尺寸：2200*1040*450～720mm；

2.背板升降角度为0～75º±5º;腿板升降角度为0～40º±5º；

3.整体升降高度为450～720mm±20mm；

4.前后倾斜角度为0º～12º±5º；

5.可实现整体升降、前倾斜、后倾斜、背部升降、腿部升降、背膝联动、一键复位（CPR)等七种功能，以满足临床各种需求；

6.手控器采用带背光，可防按键误碰，手感舒适柔和。

7.床面采用优质碳钢1.0mm冷轧钢板整体一次性拉伸成型并带透气孔；

8.床架采用优质碳钢矩管40*60*1.0焊接成型，床体可安全运作载荷240KG；

9.底座框架采用优质碳钢矩管30*60*1.5焊接成型；

10.整体升降灵活、轻便、安全、可靠；

11.床头、床尾挡板采用PP工程塑料一次性吹塑成型，单个床头挡板自重≥3Kg。床头、床尾挡板中间装饰板采用对扣式防脱落结构，装饰板色彩可选。自锁式挂榫。

12.升降电机和控制器均采用国内知名品牌，运行平稳、可靠。

13.标配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电源；

14. 四片式PP护栏，采用阻尼器升降，安装在床面板上，可随背板、脚板同时动作，防止患者跌落，保护患者的安全，对患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面；

15. 床面连接采用t=3mm的钢件连接；

16. 脚轮采用¢125防静电、防缠绕中控轮，轮面采用耐磨TPE材质，具有耐水、耐油、耐药性并具良好减震性，其中二个中控脚轮是3档，具有导向功能，推动时脚轮转动灵活并可导向，制锁可靠;

17. 配置4个引流袋挂钩

18.配防褥疮床垫3张

- 医用升温毯

- 充热空气式加热方式为病人提供保温及升温

- ≥5档温度可调节，包括但不限于室温、32℃、35℃、38℃、41℃，5个温度档位都有对应的快捷机械按键

- ≥3档风量可调节，高风量≥30CFM，中风量 ≥28CFM，低风量≥25CFM，3个风量档位都有对应的快捷机械按键

- ≥2.8寸OLED显示屏，分辨率≥256*64，可同时显示治疗温度及治疗时间

- 0.3μm高效过滤，过滤效率≥99.2%，过滤器使用时长≥1000h

- 温度传感器≥3个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度

- 设备具有开机自检功能

- 温度超过43℃时，有指示灯闪烁，并在屏幕上显示“超温”，发出报警声，仪器停止加热

- 多种声、光、电、图文报警提示，包括但不限于温度差异报警、信号异常报警、更换过滤器报警、未到设定温度报警、存储设备异常报警等

- 加温时间≤5min

- 噪声≤52分贝

- 一次性毯型≥18种，上身毯、下身毯、全身毯、外科手术毯、截石位垫毯、婴儿毯、多功能毯等，满足各类患者需求

- 具有重复性使用温毯可供临床选择

- 重复性使用温毯次数≥60次，能耐受 121℃ 20min 湿热蒸汽灭菌无破损、粘连或卷缩

- 主机和耗材一次性加温毯都具有单独二类医疗器械注册证