附件1

## 调研明细

| 公司名称（公章） |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权报价人 |  | 联系电话 |  | 公司地址 |  |

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结核利福平检测设备 | 配置清单. 序号; 名称; 配置参数; 数量. 1; 全自动医用PCR分析系统、非接触超声处理仪; 1.检测原理：基于实时荧光定量PCR技术 2.主要用途：从痰液、肺泡灌洗液等样本中直接进行结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药的相关检测，一款试剂同时检测结核分枝杆菌鉴定和利福耐药基因 3.检测通量：可同时检测≥8个结核及利福平耐药样本(一体机、非矩阵级联) 4.核酸提取：离心柱或磁珠法提取 5.结核菌检测限：≤50个菌/ml 耐药基因检测限≤1000个菌/ml 6.检测模式：磁珠法核酸提取、扩增、检测均在同一封闭试剂内完成。无需通过移液臂等机械装置进行样本或产物的中间转移。检测过程试剂全密闭不与试剂外空气接触，有效防止交叉污染 7.结果判读及报告：系统可实时采集荧光信号并自动生成实时扩增曲线，通过对荧光信号变化的分析实现自动判定并报告检测结果 8.采用熔解曲线分析功能，实现耐药基因检测 9. 液化后标本加入检测管后无需人工干预即可完成核酸提取、检测，无需配液 10.配套试剂检测靶标：IS6110、IS1081、rpoB基因 11.荧光通道：≥4。 12.设备及配套结核和利福平耐药试剂具有三类医疗器械注册证 13.每个模块具备探针法开展呼吸道24重检测，可以开展急性呼吸道传染病监测试点工作监测 14.具备开展虫媒传染病能力（提供产品说明书、产品） 15. 每个模块具备探针法开展18重及以上常见肠道病原体检测能力,可以开展腹泻监测试点工作（提供产品说明书、产品） 16. 系统为封闭流程检测，上样后的检测流程在独立封闭的全封闭试剂空间内完成 17.仪器内置显示屏，不额外占用空间、不可拆卸 18.结果分析及报告:根据检测项目，软件可对实验数据的Cq/Ct值、熔解曲线Tm值峰高等进行自动分析，具备结果自动判读功能，可自动输出检测靶标阴性/阳性、药物敏感/耐药等结果，并可导出检测报告 19.检测时间:结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药检测时间≤120min 20.质量控制：双重质控，系统包含内部质控和外部质控 21.LIS功能：开放数据端口，厂家协助LIS工程师连接系统 22.设备整机质保期>1年，配套试剂为独立包装，实现单人单份，使用期间的检测试剂供应稳定。 23.仪器操作简便，具有内置分析软件，即样本的提取扩增、分析等自动完成，实现“样本进、结果出”，降低生物安全风险。 24.便携性：仪器体积≤450mm*650m*600mm 25.重量≤40KG 26.工作站1套; 1. 2; 全自动医用PCR分析系统; 1.运行环境 1.1输入电源：AC200V-240V 50HZ 1.2耗能：≤850VA 1.3温度 ：10 ～ 30 ℃ 1.4相对湿度 ：< 85% 2、技术参数 2.1激发光源: LED光源(免维护) 2.2检测器: 高灵敏度光电传感器 *2.3样本容量：96(2×48*0.2ml)（双反应模块） *2.4荧光检测波长: 4-6通道 *2.5法规使用年限: 7年 2.6运行控制: 一台电脑可连多台SLAN系列仪器，控制运行 *2.7适用试剂: 适用开放试剂，适配市场上大多数的试剂厂商试剂，并且试剂说明书上有标注适配SLAN的机型（备注：可提供不少于6家公司的不同项目的批准试剂说明书） 2.8荧光激发波长：通道1:470nm, 通道2:530nm, 通道3:585nm, 通道4:630nm,选配: ( 通道5:690nm, 通道6: 420nm) 2.9荧光检测波长：通道1:510nm, 通道2:565nm, 通道3:620nm, 通道4:665nm, 选配: (通道5: 705nm, 通道6: 470nm) 2.10可检测的荧光素及染料：FAM,SYBR Green，VIC, HEX, Joe, TET，TAMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5, 选配：Quasar 705、Alexa Fluor700, Atto425 *2.11检测方式：反应管的底部侧面激发、检测 *2.12激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输 *2.13软件应用模式: 定量/定性、多色熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM（高分辨率熔解曲线）、SAT实时荧光等温扩增 2.14模块温度范围: 4℃-99℃ 2.15检测动力学范围: 100-1010 2.16最小检测模板: 单个拷贝 2.17反应容积: 15ul-100ul 2.18控温模式: 半导体热电模块 2.19升降温速率(MAX): 4℃/S 2.20控温精度：±0.1℃ 2.21温度均匀性：±0.1℃ 2.22重量：18kg 2.23尺寸(W*D*H): 386mm*520mm*250mm 2.24断电保护: 有断电保护功能; 1. 3; 旋涡振荡器; 1、电源：220V。 2、功率：50W。 3、转速：2800转/分。 4、工作方式：连续、点触、调速。 5、工作台：碗型、平板型可调换。 6、外型尺寸：170×120×170mm。 7、选配件：H106多样品垫片套装、60孔微量管插件（0.5ml离心管30管，1.5ml离心管30管）、微孔板插件：96孔酶标版。; 2. 4; 瞬时离心机; 1、最高转速：7000rpm。 2、最大相对离心力：2680xg。 3、转子容量：0.2/0.5/1.5/2.0mL×8；0.2mL×16PCR排管或0.2mL×2PCR8排管。 4、运行时间：连续。 5、电源：AC100-240V/50Hz/60Hz，20W。 6、噪音：小于等于45dB。 7、重量：0.5kg。 8、认证：CE、cTüV、usFCC、MCA。 9、可配转子和适配器：适用离心机D1008/D1008E，转子型号A08-2、A02-PCR8。; 2. | 1 |